Инструкция по применению

МС

МЕТАЛЛОКЕРАМИКА

«ASFARMA MEDIKAL DENTAL URUNLER VE ILAC SANAYI TICARET ANONIM SHIRKETI»

(АСФАРМА МЕДИКАЛ ДЕНТАЛ УРЮНЛЕР ВЕ ИЛАЧ САНАЙИ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ)

Место производства

«ASFARMA MEDIKAL DENTAL URUNLER VE ILAC SANAYI TICARET ANONIM SHIRKETI»

Ikitelli Osb. (Iosb) Keresteciler San. Sit. 20. Blok Sk. No: 22 Başakşehir / Istanbul/

Turkey

Назначение

Материал стоматологический керамический SD CERAM (далее по тексту – материал, материал SD CERAM) предназначен для изготовления реставраций, таких как коронки, мосты путем воспроизведения анатомической формы и цвета зуба с целью его эстетической реконструкции.

Область применения

Ортопедическая стоматология (ортопедия).

Потенциальные потребители

Исключительно для применения специалистами-техниками и стоматологами лабораторий зубного протезирования.

Показания /противопоказания/ побочные действия по использованию изделия

Показания

Материал SD CERAM показан для изготовления стоматологических реставраций. Позволяет воспроизводить анатомическую форму и цвет зуба пациента, обеспечивая тем самым реалистичную реставрацию зубов.

Противопоказания

- Индивидуальная непереносимость материала;

- бруксизм или другие парафункции;

- недостаточное межоклюзионное пространство;

- не рекомендуются для пациентов, страдающих одонтеризмом, либо нарушениями функций. Итоговое решение принимает лечащий врач-стоматолог.

Побочные действия

Материал не вызывает никаких побочных действий в случае его применения по назначению, а также в соответствии с предписаниями, указанными производителем в инструкции по применению. Речь не идет о прямом или косвенном контакте изделия с пациентом.

Ниже приведен перечень осложнений, которые могут возникать у пациентов после установки реставраций из стоматологических керамических материалов.

• Поломка реставрационного материала

• Потеря жизнеспособности зуба, находящегося под реставрацией

• Зубной кариес

• Потеря ретенции

• Эндодонтические проблемы

• Аллергические реакции и гиперчувствительность

Нет точных доказательств того, что описанные выше случаи напрямую связаны с применением стоматологических керамических материалов; такие факторы, как правильный выбор специалистом применяемого метода и материала, соответствие операций, проводимых в лаборатории на этапе подготовки, необходимым стандартам, следует ли пациент после проведения операции данным ему рекомендациям, влияют на успех применения реставраций либо на возникновение осложнений.

Срок годности изделия

Срок годности материала составляет 5 лет. Ожидаемый срок службы изделий из стоматологического керамического материала составляет 5 лет.

Предупреждения и требования безопасности

Следует обращать внимание на следующие положения:

- Не работайте в некалиброванных печах.

- Отклонение от обозначенной для каждого изделия температуры должно быть не более +/- 10°С.

- Порошок, смешанный с жидкостью, не следует убираться обратно в контейнер.

- Неиспользованное изделие должно храниться при рекомендуемой температуре и уровне влажности и не подвергаться воздействию солнечных лучей.

- Не следует использовать в сочетании с керамическими материалами и / или материалами других производителей, кроме систем, рекомендованных SD CERAM.

- Не следует использовать неодобренные материалы для каркасов.

- Следует избегать острых краев и углов на каркасе, а также анатомически неуменьшенных форм каркаса.

- Не следует рекомендовать полную керамическую реставрацию из зубной керамики или стеклокерамики пациентам, страдающим бруксизмом или другими дисфункциями.

- Не используйте в стеклокерамике на основе дисиликата лития Layner и Marjin ввиду высоких температур обжига.

- Для достижения требуемой эффективности и желаемого цвета не приступайте к работе, не проведя уборку помещения.

Описание медицинского изделия, технические параметры и характеристики

Материал стоматологический керамический SD CERAM – это  стеклокерамический стоматологический фарфоровый материал, применяемая для стоматологической реставрации. Линейка стоматологических материалов SD CERAM предлагается в различных уровнях активности, чтобы охватить все эстетические проблемы и в рамках этих уровней различные оттенки зубов.

Металлокерамика - современный материал, который обладает высокой прочностью, надежностью и эстетичностью.

Металлический каркас является одной из важнейших составных частей металлокерамический конструкции, поэтому особое значение приобретает его прочность. Тонкий и ослабленный металлический каркас отрицательно влияет на прочность всей металлокерамической системы, особенно мостовидного протеза. Мостовидный протез подвергается действию больших окклюзионных нагрузок, поэтому еще большее значение придается прочности. Минимальная толщина металлического каркаса должна быть 0,3 – 0,4 мм.

Металлокерамика SD CERAM является стеклокерамикой на основе лейцита, окрашенной в соответствии с цветовой шкалой Vita® A1-D4. Гармоничность прозрачности и цвета обеспечивает реконструкцию зубов, которые выглядят естественно в виде металлокерамических коронок или мостов из традиционных сплавов с коэффициентом термического расширения 12,9– 13,8×10-6 ×K-1 (25 – 500°C).

Применение для МС  (Металлокерамики):

- Opaque MC  обеспечивает покрытие по металлу

Опакер - специально разработанный, скрывающий цвет агент на основе смолы, используемый для маскировки темных оттенков металлических каркасов стоматологических протезов.

- Dentin MC

Основа для выражения натурального цвета дентина зуба.

- Enamel MC

Эмаль (Enamel) имитирует резцовую прозрачность эмали.

Наносится поверх дентинной массы. При первом нанесении Эмали следует ориентироваться на рядом стоящие зубы и восстановить необходимую анатомию реставрации на 10% больше желаемого результата.

- Glaze powder LFU

Глазурь (Glaze) обеспечивает глазурование на керамической поверхности.

Представляет собой мелкодисперсную массу, которая после обжига придает коронке естественный блеск и гладкую поверхность, заполняя все микропоры на поверхности обработанной коронки. Вместе с глазурью также рекомендуется использование универсальных красителей SD CERAM в качестве внешних красок. Одной из ключевых особенностей глазури является возможность полной ретуши поверхности обрабатываемой коронки. Глазурь обладает мелкодисперсной структурой, позволяющей закрыть все микроизъяны рельефа коронки, появляющиеся после обработки. Вторая, не менее важная особенность глазури  - это возможность придания изделию естественного блеска.

Основные физические параметры металлокерамики.

| Опак порошок |  |
| --- | --- |
| Коэффициент теплового расширения | 2 обжига: 13,1 × 10-6 × K-1 |
|  | 4 обжига: 13,2 × 10-6 × K-1 |
| Глазурь |  |
| Коэффициент теплового расширения: | 9,8 x 10-6 x K-1 |
| Температура преобразования | 460°C ± 20°C |
| Температура плавления | 550°C ± 20°C |
| Основные физические параметры металлокерамики |  |
| Дентины, эмаль, опал, прозрачный, нейтральный, полупрозрачные, модификатор, краситель, мамелон, десневая масса |  |
| Коэффициент теплового расширения | 2 обжига: 13,0 × 10-6 × K-1 |
|  | 4 обжига: 13,0 × 10-6 × K-1 |
| Температура преобразования | 580°C ± 20 |

Технические характеристики готового материала:

Сопротивление окрашиванию, число пятен на образцах при выдерживании в окрашивающем растворе - 0

Пористость, число пор - Не более 16 диаметром более 30 мкм на поверхности 1 мм

Прочность при изгибе, МПа - ≥50

Линейная усадка при обжиге, % - ≤16

Химическая растворимость, % - ≤0,5

Изготовление металлического каркаса.

Металлический каркас (отливка, обработка, очистка/оксидация) должен изготавливаться в соответствии с инструкциями изготовителя. Каркас должен моделироваться в уменьшенной анатомической форме и обеспечивать достаточно пространства для равномерного керамического покрытия толщиной <2 мм. Острые края и углы необходимо сглаживать.

Очистка каркаса перед применением керамической массы.

Сплавы неблагородных металлов (кобальт-хром и никель-хром) во время каждой термообработки производят оксиды хрома, растворимые в воде. Перед использованием керамической массы следует тщательно очищать оксиды.

Перед переходом к применению другой керамической массы, сперва проведите глубокую очистку каркаса и слоя с помощью пара или воды и щетки.

Обжиг

SD CERAM Опак порошок (Opaque Powder)

Опак порошок (Opaque Powder) изготавливается в виде порошка.

Перед применением порошок необходимо смешать с дистиллированной водой или жидкостью для порошкового опака (например жидкость для моделирования: вода деонизированная 95% и глицерин 5%, (компания Handan Shijia Chemical Technologi Co, Ltd., Китай). Применение:

1-ый обжиг

После нанесения опака, просушите коронку или мост в открытой печи в течение 1-2 минут при температуре предварительного прогрева 500 °C. Далее закройте печь на 6-тимунутную сушку и разогревайте в вакууме (режим вакуума начинается при 500 °C) с шагом подъема 65 °C/ мин.  до 965°C. Время выдержки: 1 минута в режиме вакуума.

2-ой обжиг

Перед переходом к нанесению другой керамической массы, сперва проведите глубокую очистку каркаса и слоя с помощью пара или воды и щетки. Металлический каркас полностью покрывается после нанесения второго покрытия опака. Повторите те же действия, что и при первом обжиге опака (965°C).

При необходимости для получения различных цветов для каждого покрытия опака используйте порошок Опак порошок (Opaque Powder) различных цветов.

SD CERAM Дентин (Dentin) – ОБЖИГ

Стандартное покрытие

Важное предупреждение: перед использованием другой керамической массы сперва проведите глубокую очистку каркаса и слоя с помощью пара или воды и щетки.

Смешайте керамический материал (SD CERAM Опак дентин (Opaque Dentin), Дентин (Dentin) и соответствующую Эмаль (Enamel) с моделирующей жидкостью (например жидкость для моделирования: вода деонизированная 95% и глицерин 5%, (компания Handan Shijia Chemical Technologi Co, Ltd., Китай)   до получения кремообразной консистенции. В небольшом количестве нанесите Опак дентин (Opaque Dentin), Дентин (Dentin) и Эмаль (Enamel) на цервикальную и межзубную области и уплотните с помощью легкой вибрации. Далее, в зависимости от зубного покрытия, используйте еще немного Опак дентина (Opaque Dentin), Дентина (Dentin) и Эмаль (Enamel).

Для компенсации сужения при спекании, оформите контур после данного первого нанесения.

1-ый обжиг

После нанесения дентина (Dentin), разместите коронку на подносе для обжига при температуре предварительного прогрева 450°C.

Далее закройте печь на 6-тимунутную сушку и разогревайте в вакууме (режим вакуума начинается при 450°C) с шагом подъема 50 °C/ мин.  до 920°C (температура обжига). Время выдержки: 1 минута в режиме вакуума.

После завершения обжига первого дентина (Dentin)/ эмали (Enamel), поправьте и прочистите края коронки или моста. Затем для достижения конечного реставрационного вида и компенсации сужения при обжиге нанесите второе покрытие дентина (Dentin)/ эмали (Enamel) для повторного обжига в печи.

2-ой обжиг

Повторите ту же процедуру, что и при обжиге первого дентина (Dentin), при температуре обжига 915°C. Любые дополнительные слои дентина (Dentin) следует обжигать при температуре 915°C.

Глазурование / Обжиг глазури

Проведите глубокую очистку коронки или моста алмазным инструментом после покрытия поверхности.

Обжиг

Перед тем, как нанести другую керамическую массу, сперва проведите глубокую очистку каркаса и слоя паром или водой и щеткой.

Поместите коронку на поднос для обжига с температурой предварительного прогрева 450°C. Затем высушите на протяжении 3 минут и прогрейте без режима вакуума. Время выдержки: 1 минута без режима вакуума.

ТАБЛИЦА ОБЖИГА

ПРОГРАММА ОБЖИГА (°C)

Примечание: Указанные температуры обжига, определенные в стоматологической печи Zubler Vario 300, являются примерными. В печах другого типа может потребоваться регулировка температуры обжига.

+10°C

Примерное значение:

-10°C

| ТАБЛИЦА ОБЖИГА °C | Температура предварительного прогрева | Время сушки | Температура начала режима вакуума | Скорость прогрева | 1 Обжиг | Время выдержки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | °C | Минута | °C | °C / минута | °C |  |
| SD CERAM 1-ый обжиг Опак порошок Opaque powder | 500° C | 6 мин. | 500° C | 65 °C мин. | 965°C | 1 мин. |
| SD CERAM 2-ой обжиг Опак порошок Opaque powder | 500° C | 6 мин. | 500° C | 65 °C мин. | 965°C | 1 мин. |
| SD CERAM 1-ый обжиг Дентин/эм аль Dentin/Enamel | 450° C | 6 мин. | 450° C | 50 °C мин. | 920°C | 1 мин. |
| SD CERAM 2-ой обжиг Дентин/эмаль Dentin/Enamel | 450° C | 6 мин. | 450° C | 50 °C мин. | 915°C | 1 мин. |
| SD CERAM Глазурь Glaze | 450° C | 3 мин. | --- | 50 °C мин. | 910°C | 1 мин. |

Температура обжига зависит от количества изделий в печи. Большее количество требует температуру обжига выше на 20-30°C.

Условия эксплуатации, хранения и транспортировки

Условия эксплуатации:

Основная обработка материала происходит вне полости рта в обычных комнатных условиях при температуре от +15 до + 25 °C и относительной влажности от 40 до 60%.

Условия хранения и транспортирования:

Температура от +12 до +25 °C;

Относительная влажность от 40 до 60%;

Беречь от солнечных лучей.

Информация о техническом обслуживании и ремонте

Не применимо.

Требования к совместимости

Все материалы необходимо обжигать в печи. В виду того, что на рынке представлено множество различных печей для обжига керамики, условия обжига могут отличаться. Данное положение следует принимать во внимание и ответственность возлагается на клиента!

Указанные в инструкции по применению температуры обжига, определены для стоматологической печи Zubler Vario 300, производства компании Zubler (Германия) и являются примерными. В печах другого типа может потребоваться регулировка температуры обжига.

Критерии непригодности

Не используйте материал в следующих случаях:

- флакон был поврежден или раскрыт при поставке;

- в материал попала влага или посторонние частицы;

- материал рассыпался;

- материал во флаконе неоднороден, изменил цвет или наблюдается образование комочков.

В любой из вышеперечисленных ситуаций, пожалуйста, не используйте изделие и утилизируйте его в соответствии с требованиями. Использование такого изделия может привести к причинению ущерба и вреда здоровья медицинского персонала или пациента.

Данные для утилизации или уничтожения

Материал подлежат утилизации как отходы, принадлежащие к классу «А» (эпидемиологически безопасные отходы, по составу приближенные к ТКО) в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.