ИНСТРУКЦИЯ

по применению изделия медицинского назначения

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Мани корневой бурав ручной (Mani H-Files)

ОПИСАНИЕ

Ручной режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной нарезкой рабочей части. Материал рабочей режущей части - нержавеющая сталь, материал рукоятки – пластик (полибутилентерефталат).

ВНИМАНИЕ

Инструмент предназначен только для профессионального применения в соответствии с показаниями, описанными в настоящей инструкции.

Необходимо производить стерилизацию для каждого пациента.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Для расширения и выравнивания стенок корневого канала.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не применять у пациентов с известными аллергическими реакциями.

ТЕХНИКА применениЯ

Обработка канала производится движением инструмента в вертикальном направлении «вверх» - «вниз» (соскабливание). Инструменты типа H-Files обычно используются после обработки канала инструментами типа К-Reamers или K-Files

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

После использования, во избежание прилипания к поверхности инструмента продуктов обработки канала, поместить инструмент в ванну с дезинфицирующим средством. Соотношение смешивания и продолжительность нахождения инструмента в дезинфицирующем растворе выдержать согласно требованиям производителя дезин-фицирующего средства. Не применять фенолосодержащие средства. Промыть инструмент проточной водой, проверить их на наличие органических остатков, при обнаружении которых повторить предстерилизационную обработку, затем просушить инструмент.

Автоклавирование:

- Температура 121оС – время 20 мин и более;

- Температура 126оС – время 15 мин и более.

Не применять стерилизацию автоклавированием при температуре 200оС, включая сушку.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед применением убедитесь, что инструмент до конца простерилизован.

- Выбирайте инструмент, наиболее подходящий для каждого конкретного случая.

- Дефекты внешнего вида, такие как трещины, деформации (искривления, изгибы), коррозия, стираемость цветовой кодировки, являются основаниями к тому, что эндодонтический инструмент не может применяться для дальнейшего лечения на должном уровне безопасности.

- Если рабочая часть инструмента тонкая и длинная, избегайте излишнего давления и соблюдайте угол вращения.

- Используйте коффердам, чтобы избежать проглатывания или падения инсрумента, а также повреждения слизистой.

- Используйте защитную маску и защитный экран, чтобы избежать попадания пыли в глаза и дыхательные пути.

- При утилизации инструмент рассматривается, как изделие медицинского назначения.

- После использования промойте инструмент дезинфицирующим раствором и очистите от органических остатков.

- Перед ультразвуковой отчисткой установите инструмент в подставку для эндодонтических инструментов.

- Используйте режущий инструмент осторожно во избежание травмирования.

ХРАНЕНИЕ

Инструменты следует хранить при комнатной температуре. Не хранить инструменты в местах с высокой температурой и влажностью. Избегать попадания прямых солнечных лучей.

УПАКОВКИ

Пластиковый пенал. В пенале 1 - 12 инструментов.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Фирма Mani, Inc.